## Sheet1
需维修更换项目 | 数量 | 故障 / 维修说明
手机管 | 4 套 | 更换牙科手机连接管路，解决管路老化漏气、渗水问题
三用枪 | 3 套 | 三用枪总成维修更换，处理喷水、喷气失灵，按键卡顿故障
膜片 | 2 个 | 气动膜片更换，修复气路压力不稳、阀件动作异常
摇杆开关（含修复强弱吸线路） | 2 套 | 操作摇杆开关更换，同步检修强弱吸引控制线路，解决吸引启停失效
强吸管 | 1 根 | 强吸引管路更换，管路老化堵塞、吸力不足
弱吸管 | 1 根 | 弱吸引管路更换，管路破损、负压不够
洁牙机管 | 4 根 | 洁牙机手柄管路更换，线路 / 管路破损，洁牙机工作异常
AC 电磁阀 | 2 个 | 交流电磁阀更换，气路控制失效，设备动作异常
牙椅灯光（口腔灯） | 1 台 | 治疗灯不亮，需检修或更换光源及线路
牙椅升降机构 | 1 台 | 牙椅升降功能异常，需检修升降电机 / 油路 / 传动部件